Практика №2

Прямі однократні вимірювання.

Розрахунок похибки квантування.

Прямими називають вимірювання, які виконані методом безпосередньої оцінки, тобто без перетворення роду і використання відомих залежностей значення шуканої фізичної величини (ФВ).

Результат однократного (одноразового) вимірювання надають у формі:

Х = Хвиміряне ± Δ; δ, %.

де Х - позначення шуканої фізичної величини в загальному виді,

Хвиміряне - виміряне значення фізичної величини,

Δ - абсолютна похибка, яка має розмірність ФВ Х,

δ - відносна похибка, яку виражають у %.

Похибки прямих вимірювань визначають за метрологічними характеристиками засобів вимірювань (ЗВ), які використовують для здійснення процесу вимірювання, а результат вимірювання отримують, як відлік, по його шкалі (якщо засіб вимірювання є аналоговим) або зчитують з індикатора чи табло (якщо засіб є цифровим).

Метрологічними характеристиками засобів вимірювань (спрощено - вимірювальних приладів) називають такі технічні характеристики, які впливають на результат вимірювання або його похибку.

Основними метрологічними характеристиками ЗВ є:

- діапазон вимірювань (або показань) - нормуюче значення - Хнорм;

- основна похибка ЗВ; виражається у вигляді абсолютної (Δ), відносної (δ) або зведеної (γ) похибки;

- клас точності; виражається у вигляді ±Δ (меж абсолютної похибки), ±δ (меж відносної похибки) або γкл (гама класу), %.

- ціна поділки шкали (для аналогових ЗВ) або дискретність відліку (для цифрових);

- варіація показань (різниця показань в одній і тій самій точці діапазону вимірювань, якщо плавно наближатися до неї з початку і з кінця діапазону вимірювань);

- поріг чутливості (найменше значення ФВ, що подається на вхід ЗВ, яке призводить до помітної зміни вихідного сигналу ЗВ);

- номінальне значення міри (значення величини, передписане мірі або партії мір при виготовленні);

- дійсне значення міри (значення величини, яке відтворює і зберігає міра, отримане шляхом її звірення з більш точним засобом вимірювання).

Міра - засіб вимірювання, який призначений для відтворення та (або) зберігання фізичної величини одного чи декількох заданих розмірів, значення яких виражені в узаконених одиницях і відомі з необхідною точністю.

Дискретність відліку d визначають по молодшему розряду індикатора цифрового засобу вимірювання.

Наприклад, за результатом вимірювання 5,678 од. дискретність визначають як 0,001 од.

Абсолютна похибка квантування дорівнює половині дискретності відліку:

∆=± 12d.

Відносну та зведену похибки визначають за тими ж формулами, що й основні похибки результатів вимірювань:

δ= ± ∆Хвим100% ; γ= ±∆Хнорм100%.

Приклад 1. На індикаторі цифрового вольтметра в діапазоні вимірювань 0…1,9999 В отримали значення 0,8636 В. Визначити максимальні значення абсолютної, відносної й зведеної похибок квантування.

Розв’язання

∆ =± 12 d= ±12 0,0001 B= ±0,00005 B;

δ= ± 0,00005 B0,8636 B 100%=±0,0057897 %= ±0,006 %;

γ= ±0,00005 B1,9999 B 100%= ±0,0025001 %= ±0,0025 %.

Приклад 2. При поверці міри опору – котушки опору з номінальним значенням опору 1000 Ом – за допомогою моста постійного струму отримали виміряне значення міри – 999,45 Ом. Відносну похибку моста визначають за формулою δ= ±0,02+ 0,05Rx%,  де Rx – виміряне значення опору міри. Визначити абсолютну похибку вимірювання, клас точності котушки і зведену похибку квантування.

Розв’язання

- Визначимо похибку результата вимірювання.

Спочатку розрахуємо відносну похибку, формула якої відома, так як похибка однократного результата вимірювання визначається похибкою засобу вимірювання (в данному випадку – моста):

δ= ±0,02+0,05999,45= ±0,02005%.

Визначимо абсолютну похибку результата вимірювання:

δ= ±∆Rизм 100% → ∆ = ± δ Rизм100%= 0,02005% ∙999,45 Ом100%=

= ±0,200389Ом≈ ±0,20 Ом .

- Визначимо клас точності міри.

Абсолютна похибка міри: ∆ = Rвим- Rном=999,45-1000 Ом= -0,55 Ом

Зведена похибка міри: γ= ±∆міриRном 100%= ± 0,55 Ом1000 Ом 100%= ±0,055%.

За значенням зведеної похибки нормуємо клас точності міри стандартним числом, яке дорівнює 0,06%. Тобто γкл = 0,06.

- Визначимо похибки квантування.

Оскільки результат виміряно з точністю до 0,01 Ом, то абсолютна похибка квантування буде

∆ =± 12 d= ±12 0,01 Ом= ±0,005 Ом,

а зведена похибка квантування:  γ= ±0,005 Ом1000 Ом 100%= ±0,0005 %.

Іноді виникає необхідність визначити наведену похибку γ результату вимі-рювання при застосуванні засобу вимірювання, для якого нормована відносна похибка c/d. Для цього визначають абсолютні похибки на початку діапазону вимірювання і по всій шкалі діапазона:

- ∆"0"= d100% Xнорм - абсолютна похибка на початку діапазону вимірю-вання (умовний “0”);

- ∆Х норм   = ∆"0" + с - d100% Xнорм - абсолютна похибка у всьому діапазоні вимірювання;

- γ = ∆Х норм   Xнорм100% .

Задачі для самостійної роботи.

1. За допомогою цифрового вольтметра з діапазоном вимірювння 0…1,6 В, отримано відлік 0,517 В. Визначити значення абсолютної, відносної та зведеної похибок квантування, а також максимальне значення абсолютної похибки результата вимірювання, якщо вольтметр має клас точності 0,1/0,05.

2. В диапазоні 0…1 В цифровим вольтметром класа 0,01/0,02 отримано відлік 0,2001 В. Визначити максимальні значення абсолютної, вдносної та зведеної похибок квантування.